

zzzPAT

For Watch-PAT™

Brukerhåndbok for programvare

Itamar Medical REF OM2197444



**Advarsel: I henhold til føderale lover i USA, er salg av denne enheten begrenset til lisensiert helsepersonell**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Programvareversjon: 5.3.81..x |
|  |  |

Copyright © 2022 Itamar Medical Ltd. WatchPAT og PAT er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Itamar Medical Ltd., et datterselskap av ZOLL Medical Corporation, i USA og/eller andre land.

**ANSVARSFRASKRIVELSE**

**Itamar Medical** Ltd. skal ikke på noen måte holdes ansvarlig for personskader og/eller skade på eiendom som oppstår som følge av drift eller bruk av dette produktet, med unntak av det som strengt følger anvisningene og sikkerhetstiltakene i dette dokumentet og i alle tillegg heri og som er i samsvar med vilkårene i garantien i lisensavtalen som er tilgjengelig på <https://www.itamar-medical.com/lmages/licensewp.pdf>

Dette produktet og/eller bruksmåten dekkes av ett eller flere av følgende amerikanske patenter: 6319205, 6322515, 6461305, 6488633, 6916289, 6939304, 7374540, samt eventuelle amerikanske patentsøknader og tilsvarende patenter og/eller patentsøknader som er registrert i andre land.

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street,

PO 3579

Caesarea

3088900

Israel

Tlf: Internasjonalt + 972-4-617-7000, US 1-888-7ITAMAR

Faks + 972 4 627 5598

[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com)

customersupportinc@itamar-medical.com

|  |  |
| --- | --- |
| cid:image001.png@01D4DCEB.8872B0B0 |  |

EN ISO 13485:2016

Se vedlegg D for kontaktopplysninger for den autoriserte myndighetsrepresentanten

Utgavetabell

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Utgave** | **Dato** | **Beskrivelse** | **Kapittel** | **Sider (Kun siste utg.)** |
| 1 | 2020. jan | FørsteBasert på OM2197434 Ed.23 Fjernet grafikk og tabeller | All (Alle) |  |
| 2 | mai 2020 | Tiltenkt bruk WP1 | 1.3 |  |
| 3 | Juni 2021 | Oppdatert ODI-beregnet verdi ogNy rapportoppsett | 4.6.1 |  |
| 4 | Juli 2021 | NAF-kanal (termisk luftstrømsensor) | App C |  |
| 5 | Mars 2022 | WP1 flernattsregistreringWP1 Sjekk statusDetaljerte og oppsummerende rapporter, side for tilleggsrapporthistogrammer, pasientrapport delt inn i kjønn, Legg til NAF-filtrert kanal | 4.1.2.2.4.24.6.1, 4.6.24.6.7 - 4.6.9App C | 131519-2022-2333 |
| 6 | 2022. okt | Endring av ordlyd til Anvendelsesområde | 1.3  | 7 |
| 7 | 2022. nov | Endre WP300 til WatchPAT™ 300Endre WP1 til WatchPAT™ ONEEndre SaO2 til SpO2Legg til melding om oppgradering av WatchPAT™ 300.Varselsmelding: Snorke-/kroppsposisjonsdata vises kanskje riktig i studien. | All (Alle)All (Alle)4.4.14.2.28 Feilsøking | All (Alle)All (Alle)171429 |

Innholdsfortegnelse

[1 Innføring i zzzPAT 6](#_Toc125380221)

[1.1 Tiltenkt bruk / indikasjoner for bruk av Watch-PAT200 6](#_Toc125380222)

[1.2 Tiltenkt bruk / indikasjoner for bruk av Watch-PAT200U , WatchPAT™ 300 og WatchPAT™ ONE 6](#_Toc125380223)

[1.3 ZzzPAT S/W - Definisjon 7](#_Toc125380224)

[1.4 Oversikt 7](#_Toc125380225)

[2 Installasjon 8](#_Toc125380226)

[2.1 Generell beskrivelse av zzzPAT-programvaren 8](#_Toc125380227)

[3 Sette opp zzzPAT-konfigurering 9](#_Toc125380228)

[3.1 Oppsett>Kataloger 9](#_Toc125380229)

[3.2 Oppsett>Brukerinnstillinger 9](#_Toc125380230)

[3.3 Oppsett>Generelle innstillinger 9](#_Toc125380231)

[4 Bruk av zzzPAT 10](#_Toc125380232)

[4.1 Utarbeiding av en ny studie 10](#_Toc125380233)

[4.2 Administrere pasientstudier 13](#_Toc125380234)

[4.3 Visningsskjermen 16](#_Toc125380235)

[4.4 Alternativer for signalvisning 17](#_Toc125380236)

[4.5 Gjennomgang, analyse og rapportstudie 17](#_Toc125380237)

[4.6 Rapporter 18](#_Toc125380238)

[5 Eksporterte data 23](#_Toc125380239)

[6 Verktøy 24](#_Toc125380240)

[7 Databaseveiviser 25](#_Toc125380241)

[8 Feilsøking 26](#_Toc125380242)

[Vedlegg A: LISENSAVTALE 32](#_Toc125380243)

[Vedlegg B: Tilsynsrepresentant 32](#_Toc125380244)

[Vedlegg C: Aktiverer NAF-kanal (termisk luftstrømsensor). 33](#_Toc125380245)

[Vedlegg D: Indeks 36](#_Toc125380246)

Liste over tabeller

[Tabell 1 - Feilsøking, installering 26](#_Toc125380247)

[Tabell 2 - Feilsøking, zzzPAT 29](#_Toc125380248)

[Tabell 3 - Feilsøking, zzzPAT med modus for delt tilgang 30](#_Toc125380249)

[Tabell 4 - Feilsøking, Hjelpemidler 31](#_Toc125380250)

# Innføring i zzzPAT

**Merk:** I hele dette dokumentet henviser WatchPAT til alle de fire enhetene (WP200, WP200U, WatchPAT™ 300 og WatchPAT™ ONE), med mindre annet er angitt.

Den **utvidede** og illustrerte veiledningen finnes på nettstedet til Itamar-Medical ( <https://www.itamar-medical.com/support/downloads/> )

## Tiltenkt bruk / indikasjoner for bruk av Watch-PAT200

Watch-PAT200 («WP200») er et ikke-invasivt apparat til hjemmepleie for bruk på pasienter som mistenkes å ha søvnrelaterte pusteforstyrrelser. WP200-enheten brukes som et diagnostisk hjelpemiddel for påvisning av søvnrelaterte pusteforstyrrelser og søvnstadier (Rapid Eye Movement (REM) søvn, lett søvn og dyp søvn). Enheten genererer en perifer arteriell tonometri («PAT»), pusteforstyrrelsesindeks («PRDI»), apné-hypopnéindeks («PAHI») og identifikasjon av PAT-søvnstadier («PSTAGES») og valgfrie diskrete tilstander for snorkenivå og kroppsposisjon fra en ekstern integrert snorke- og kroppsposisjonssensor (SBP). Enhetens «PSTAGES» og SBP leverer tilleggsinformasjon til PRDI/PAHI. Enhetens «PSTAGES» og SBP er ikke ment for bruk som eneste eller primært grunnlag for diagnostisering av søvnrelaterte pusteforstyrrelser, behandlingsforeskrivning eller for å beslutte om ytterligere diagnostisk vurdering er nødvendig.

WP200 er ikke indisert for barn under 17 år.

## Tiltenkt bruk / indikasjoner for bruk av Watch-PAT200U , WatchPAT™ 300 og WatchPAT™ ONE

Enhetene Watch-PAT200U (WP200U), WatchPAT™ 300og WatchPAT™ ONE er ikke-invasive apparater til hjemmepleie for bruk på pasienter som mistenkes å ha søvnrelaterte pusteforstyrrelser. WP200U, WatchPAT™ 300 og WatchPAT™ ONE er diagnostiske hjelpemidler for påvisning av søvnrelaterte pusteforstyrrelser, søvnstadier (REM-søvn) søvn, lett søvn, dyp søvn og våken), snorkenivå og kroppsposisjon. Enhetene genererer en perifer arteriell tonometri («PAT») respiratorisk forstyrrelsesindeks («PRDI»), apné-hypopnéindeks («PAHI»), sentral apné-hypopnéindeks («PAHIc»), identifikasjon av PAT-søvnstadier (PSTAGES) og valgfrie diskrete tilstander for snorkenivå og kroppsposisjon fra en ekstern integrert snorke- og kroppsposisjonssensor. Enhetens PSTAGES og snorkenivå og kroppsposisjon leverer tilleggsinformasjon til enhetens PRDI/PAHI/PAHIc. Enhetens PSTAGES og snorkenivå og kroppsosisjon er ikke ment for bruk som eneste eller primært grunnlag for diagnostisering av søvnrelaterte pusteforstyrrelser, behandlingsforeskrivning eller for å beslutte om ytterligere diagnostisk vurdering er nødvendig.

PAHIc er indisert for bruk på pasienter 17 år og eldre. Alle andre parametere er angitt for pasienter 12 år og eldre.

Merk: Presentasjon av pAHIc er underlagt godkjenning fra landets myndigheter

## ZzzPAT S/W - Definisjon

ZzzPAT er en analyseprogramvarepakke som brukes sammen med WP-enhetene for å bidra til å diagnostisere søvnrelaterte pusteforstyrrelser, oppdage REM, lett søvn, dyp søvn og våkne stadier og måle snorkeintensitet og kroppsposisjonstilstander. ZzzPAT S/W viser signalene som registreres av WP-enhetene, identifiserer automatisk pusteforstyrrende hendelser, søvnstadier og snorke- og kroppsposisjonsdata og genererer en omfattende rapport til bruk av lege.

## Oversikt

ZzzPAT-algoritmene bruker de fire WP-kanalene: PAT, pulsfrekvens, aktigrafi og oksygenmetning (enten registrert i WP200 eller avledet fra WP200U/ WatchPAT™ 300/ WatchPAT™ ONE) til å påvise søvnrelaterte pusteforstyrrelser og søvnstadier (REM, lett søvn, dyp søvn og våken) . I WP200U, WatchPAT™ 300 og WatchPAT™ ONE tillater bruk av RESBPs pustebevegelseskanal, i tillegg til de andre WP-kanalene, ytterligere identifisering av sentral apné.

zzzPAT bruker WPs snorke- og kroppsposisjonskanaler til å generere diskrete tilstander for snorkenivå og kroppsposisjon. Programvaren oppretter omfattende rapporter om studien, med statistikk og grafisk fremstilling av resultatene. Data for hele natten kan vises og de automatisk oppdagede hendelsene kan gjennomgås manuelt.

Merk: I hele dette dokumentet henviser snorke- og kroppsposisjonssensoren både til SBP-sensoren og RESBP-sensoren, med mindre annet er angitt. I WP200(U)/WP300 er bruk av snorke- og kroppsposisjonssensoren valgfritt og avhenger av hva legen foretrekker. Bruk av RESBP-sensor er underlagt godkjenning fra landets myndigheter.

Denne håndboken inneholder de nødvendige opplysningene for rutinemessig bruk av zzzPAT-programvaren.

**Begrensninger**

Sporingsdatatene og beregningene fra WP-systemene er ment til hjelp ved diagnostisering av søvnpusteforstyrrelser. De skal uttrykkelig ikke anses som et enkeltstående eller uomtvistelig grunnlag for klinisk diagnose.

* ZzzPAT-programvaren skal bare kjøres på kompatible datamaskiner som oppfyller kravene som er angitt i dette dokumentet.
* Riktig funksjon kan forstyrres ved kjøring av andre programmer, kommersielle eller tilpassede, samtidig med zzzPAT.
* Ved konfigurasjon for delt database bør hvile-/dvalemodus deaktiveres.

# Installasjon

## Generell beskrivelse av zzzPAT-programvaren

zzzPAT er en varemerkebeskyttet PC-programvare som er spesielt utviklet for administrering og analysering av data registrert av WP-enheten. Programvaren viser og lagrer de registrerte signalene og tilveiebringer et sett med analytiske funksjoner for tolkningsformål.

I WP200 (U)/ WatchPAT™ 300 brukes en USB-kabel til avlesing av dataene som registreres av WP på det innebygde minnekortet. ZzzPAT S/W oppdager automatisk dataene på det interne minnekortet når WP kobles til PC-en med USB-kommunikasjonskabelen.

I WatchPAT™ ONE brukes en internettforbindelse til å lese dataene som er registrert av WatchPAT™ ONE. ZzzPAT S/W åpner automatisk en liste over alle registrerte pasienter hvis studier enda ikke er hentet fra webserveren.

Se avsnitt 0 for påkrevd PC-konfigurasjon.

**zzzPAT kan brukes i to moduser:**

**Frittstående** - for bruk på en enkelt PC med en lokal database.

**Delt tilgang** - for bruk i nettverksmiljøer der flere zzzPAT-stasjoner har tilgang til en enkelt, delt database.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| Det anbefales på det sterkeste at innstillingene for zzzPAT-driftsmodus med **delt tilgang** koordineres med en Itamar Medical-representant. Ekstra opplæring kreves for riktig drift. |

|  |  |
| --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | Advarsel |
| WatchPAT200U-enheten betjenes fra PC. Bruk av antivirusprogramvare anbefales for å beskytte systemet og filene dine, i tillegg til bruk av tilstrekkelig brukeradgangskontroll. |

zzzPAT-enhetens driftsmåte bestemmes under installering, som ytterligere beskrevet i installasjonsavsnittet i den utvidede og illustrerte veiledningen

# Sette opp zzzPAT-konfigurering

## Oppsett>Kataloger

Viser zzzPAT-arbeidskatalogen, navnet på den tilkoblede databasen, filkatalogen (signalfildata) og USB-stasjonen.

Velg «DB-innloggede brukere» for å vise hvem som er koblet til den delte databasen.

Listen inneholder navnet på alle datamaskiner som deler den samme databasen og som har zzzPAT-programmet kjørende.

##  Oppsett>Brukerinnstillinger

Brukeren kan endre følgende oppsettparametre ved å åpne dialogboksen «Brukerinnstillinger» fra **Oppsett>Brukerinnstillinger**. Oppsettparametrene for «Brukerinnstillinger» er lagret i zzzPAT-databasen for hver bruker (enten i den lokale databasen i en frittstående installasjon eller en delt tilgangsdatabase i en Shared Access-installasjon).

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| I delt tilgangsmodus, når en bruker logger på fra flere zzzPAT-stasjoner samtidig, kan det hende at endringer i noen av de brukerkonfigurerbare zzzPAT-innstillingene ikke lagres når zzzPAT-økten er avsluttet |

Når alle innstillinger er fullført, klikker du på **OK** for å lukke dialogboksen Innstillinger.

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

## Oppsett>Generelle innstillinger

Bare en bruker som har «Brukeradministrasjon»-tillatelsen kan endre følgende oppsettparametre ved å åpne dialogboksen «Generelle innstillinger» fra **Oppsett>Generelle innstillinger**. «Generelle innstillinger» er lagret i zzzPAT-databasen (enten i den lokale databasen i en frittstående installasjon eller en delt tilgangsdatabase i en Shared Access-installasjon).

Disse innstillingene er globale. Endrede innstillinger gjøres tilgjengelige for alle brukere.

Når alle innstillinger er fullført, klikker du på **OK** for å lukke dialogboksen Generelle innstillinger.

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

# Bruk av zzzPAT

## Utarbeiding av en ny studie

Utarbeiding av pasientfilen er et obligatorisk trinn i utarbeiding av WP-enhetene i en søvnstudie.

### Starte zzzPAT

* Start «Veiviser for zzzPAT-database» ved å klikke på zzzPAT-ikonet  på skrivebordet.
* Hvis zzzPAT-ikonet  startes, åpnes påloggingsdialogen:
* Angi brukernavn og passord. Når en modus for delt tilgang er installert, lar påloggingsskjermen brukeren velge hvilken database zzzPAT skal koble seg til.
* Dialogboksen for pålogging har to alternative påloggingstyper:
	+ Aktiv katalog (nåværende domeneserver).
	+ Brukere fra zzzPAT-databasen
* Velg eventuelt ønsket database for tilkobling.
* Angi påloggingsnavn og passord, og klikk på **OK** for å fortsette.

### Utarbeiding av en ny studie

Vinduet Ny studie åpnes med felt i henhold til standard enhetstype (WP200(U)/ WatchPAT™ 300/ WatchPAT™ ONE) i henhold til konfigurasjonen.

#### Klargjøring av en ny studie (WP200(U)/ WatchPAT™ 300)

* Kontroller at enheten er koblet til PC-en med zzzPAT-programvaren gjennom USB-kabelen.
* Klikk på **Fil>Nye studiedetaljer** i zzzPAT eller klikk på «Ny studie»-ikonet  i verktøylinjen.
* Dialogboksen «Ny studie» vises.
* Fyll ut obligatorisk pasient-ID i feltene **Pasient**.
* Angi eventuell tilleggsinformasjon, de øvrige feltene er valgfrie.
* Velg «Pacemaker» hvis pasienten har en implanterbar pacemaker. ZzzPAT oppdager automatisk segmenter der PAT-puls ser ut til å være stimulert, dvs. svært lave pulsfrekvenservariasjoner (tilnærmet stabil) og utelate disse segmentene fra analysen.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| Enkelte typer pacemakere tillater ikke bruk av WatchPAT-enheten. Se avsnittet om **eksklusjonskriterier** i enhetens bruksanvisning for ytterligere detaljer. |

* Velg «Studer med inngrepssikker testing» hvis du vil bruke pasientidentifikasjonsarmbåndet. Ved å aktivere dette alternativet kan du bruke armbåndet for å bekrefte at den identifiserte pasienten faktisk er personen som sover med enheten (se Inngrepssikker testing i bruksanvisningen for WP).
* Velg alternativet «Flere netter» for å kjøre opptil 3 netter med den samme WP-enheten
* WatchPAT™ 300: Alternativet «Kjør enhetstest» vises bare så lenge en enhet er tilkoblet. Når dette alternativet er valgt, vil den tilkoblede enheten testes og resultatene vises i et eget vindu. Denne testen utfører den samme «Test enhet»-operasjonen fra en frittstående enhet (se Operatørstester i bruksanvisningen for WP).
* WatchPAT™ 300: Alternativet «Kjør enhetstest ved lagring ...» vises bare så lenge en enhet er tilkoblet. Når dette alternativet er valgt, vil den tilkoblede enheten testes automatisk når brukeren velger «Lagre til WatchPAT», og resultatene vises i et eget vindu. Denne testen utfører den samme «Test enhet»-operasjonen fra en frittstående enhet.
* For å registrere en studie for WatchPAT™ ONE-enheten bruker du knappen "Bytt til WP-ONE-enhet"
* Klikk på **Lagre til WatchPAT**-knappen.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| Enhetene som brukes for vekt og høyde i dialogboksen «Ny studie» er definert av PC-ens regionsinnstillinger. |

Hvis WP inneholder data (enten en nattstudie som ikke har blitt lastet opp til zzzPAT-databasen eller nye pasientdata som er klargjort men ikke brukt i en studie), åpnes dialogboksen Data ikke innlastet

* Når pasientopplysningene er lagret til WP, vises meldingen om at lagringen er utført

Klikk på **Ja -** hvis du ønsker å utarbeide enda en studie.

Klikk på **Nei -** hvis du ønsker å avslutte dialogboksen «Ny studie».

* Koble USB-kabelen fra enheten.

#### Klargjøring av en ny studie (WatchPAT™ ONE)

* Kontroller at internettforbindelsen er aktiv
* Klikk på **Fil>Nye studiedetaljer** i zzzPAT eller klikk på «Ny studie»-ikonet  i verktøylinjen.
* Dialogboksen «Ny studie» vises.
* Fyll ut de obligatoriske feltene: Pasient-ID, enhets-SN og PIN-kode.
* Sørg for at e-postadressen som vises på skjermen er den riktige adressen for mottak av e-postvarsler (e-postadressen defineres under oppsett).
* Angi eventuell tilleggsinformasjon, de øvrige feltene er valgfrie.
* Velg alternativet «Flere netter» for å kjøre opptil 3 netter med den samme WatchPAT™ ONE-M-enheten ved å bytte sonde hver natt. Dette alternativet vises bare hvis funksjonen er aktivert i Oppsett>Generelle innstillinger>Generelle alternativer. Når «Flere netter» er merket av, vises valget mellom «2 netter» og «3 netter», der standardvalget vil være i henhold til det som er definert i Generelle alternativer. Ytterligere obligatoriske tekstbokser vises opp for å definere de ekstra sondenes SN-nummer
* Klikk på «Registrer WP-ONE»-knappen for å registrere enheten og sondene. Registrering vil mislykkes hvis noen av følgende skjer:
	+ Hvis et av SN-numrene er ugyldig eller mangler.
	+ Hvis et av SN-numrene allerede er registrert.
* Start studien for WatchPAT™ 300- eller WP200(U)-enheten ved hjelp av «Bytt til WP-enhet»-knappen.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| Hvis samme WatchPAT™ ONE -enhet SN allerede er registrert, vil det vises en feilmelding som varsler brukeren om å sette inn riktig/annen enhets-SN.Fyll ut riktig informasjon og trykk en gang til på **Registrer WP-ONE**-knappen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Enhetene som brukes for vekt og høyde i dialogboksen «Ny studie» er definert av PC-ens regionsinnstillinger. |

* Når pasientopplysningene er registrert på webserveren, vises meldingen om at lagringen er utført:

Klikk på **Ja -** hvis du ønsker å utarbeide enda en studie.

Klikk på **Nei -** hvis du ønsker å avslutte dialogboksen «Ny studie».

### Nye funksjoner på studieskjermen

I tillegg til hovedskjermfeltene som er nødvendige for å klargjøre en ny studie, finnes det andre felt som muliggjør grundig dokumentasjon av pasientens tidligere og nåværende medisinske tilstand. I tillegg lar zzzPAT deg laste inn pasientopplysninger fra tidligere studier. Andre funksjoner på denne skjermen gjør det mulig å organisere studiene i grupper ved å bruke kategoriene du velger.

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

## Administrere pasientstudier

WP200 (U)/ WatchPAT™ 300: Når en WP-søvnstudie er fullført, kobler du WatchPAT til USB, åpner zzzPAT-applikasjonen og trykker på Fil>Last inn studie og Analyser fra hovedmenyen. De registrerte digitale dataene lastes inn i zzzPAT-databasen og analyseres automatisk.

WatchPAT™ ONE: Når en WatchPAT™-søvnstudie er fullført, åpner du zzzPAT-applikasjonen og trykker på Fil>Last inn studie og Analyser fra hovedmenyen. Et vindu åpnes med alle registrerte pasienter hvis studier enda ikke er hentet fra webserveren. Velg studien du vil laste ned, så vil de registrerte dataene bli lastet inn i zzzPAT-databasen for den valgte pasienten. De registrerte dataene analyseres automatisk. Når en studie er godkjent, kan brukeren gjennomgå, redigere, legge til diagnose og anbefalinger og opprette en søvnrapport. Tidligere innlastede studier kan åpnes og gjennomgås.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| Listen over alle registrerte WatchPAT™ ONE-enheter inkluderer en «Status»-kolonne med følgende alternativer: «Klar», «Ikke startet» og «Pågår». Trykk på «Sjekk status»-knappen for å oppdatere statusen for alle de registrerte enhetene. |

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| Det kan søkes etter pasienter ved hjelp av pasient-ID og etter enheter som bruker enhets-SN. |

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| Bytt mellom WatchPAT™ ONEs registrerte pasientliste for å laste ned studie fra WP200(U)/ WatchPAT™-enheten med knappen «Bytt til WP200/300». |

### Fil> Nye studiedetaljer

Klargjør pasientfilen på WP for en søvnstudie (avsnitt 4.1).

### Fil> Last inn studie og analyse

Denne kommandoen laster inn søvnstudiedataene fra enheten og lagrer dem i zzzPAT-databasen.

Mens dataene lastes inn, vises meldingen «Laster inn studie» på skjermen for å indikere at dataene overføres fra WatchPAT til harddisken og pasientfilen lagres i databasen.

På dette stadiet utføres automatisk analyse og resultatene blir lagret i databasen. Når den automatiske analysen er fullført, vises resultatene på skjermen. Brukeren kan å vise «søvnrapporten».

WP200 (U)/WP300: Når en flernattstudie er lastet inn, lastes alle nattstudiene automatisk inn og studien som ble lastet inn sist, vises. Bruk dialogboksen Åpen studie for å åpne og gå gjennom alle nattstudiene.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | **Merk** |
| Når du laster inn en studie ved hjelp av WatchPAT™-enheten, kontrolleres fastvareversjonen. Hvis enheten ikke har den nyeste maskinvareversjonen installert, vises følgende varsel:““En nyere fastvareversjon er tilgjengelig for enhet nr. XXX. Det anbefales at du bruker den nyeste fastvareversjonen.Bruk 'Hjelp'->'Gå til nettsiden for oppgradering av Watch-PAT-enhet' for å laste ned programvre for oppdatering.”Se avsnitt 5.8 for ytterligere informasjon om hvordan du oppgraderer fastvareversjonen. |

### Fil>Åpne studiefil

Åpner studier som er lagret i zzzPAT-databasen fra tidligere nedlastede studier. Dobbeltklikk på en pasient, så vises en liste over den pasientens studier med dato og klokkeslett for hver studie. Dobbeltklikk på  studieikonet for å laste inn og vise registrerte opplysninger på skjermen.

Hvis flere analyser vises for en studie, vises en dialogboks der du blir bedt om å velge hvilken analyse som skal åpnes.

**Velg studier-knappen**

Gjør det mulig for brukeren å definere, velge og organisere de viste studiene i dialogboksen «Velg pasientstudie».

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

### Fil>Lagre studieresultater

Lagrer de aktuelle pasientstudieresultatene (hendelser) som vises uten å lukke zzzPAT og merker studien som gjennomgått. Denne funksjonen er viktig når respiratoriske hendelser redigeres (legges til eller slettes) og de nye hendelsene må lagres for fremtidige zzzPAT-økter.

### Fil>Lagre som ny analyse

Lagrer den nåværende analysen med gjeldende hendelser og signaler som en ny analyse.

### Fil>Lukk studie

Lukker den aktuelle pasientstudien som vises uten å lukke zzzPAT.

### Fil>Avslutt

Lukker både pasientstudien som vises og zzzPAT.

### Rediger> Studiedetaljer

Åpner dialogboksen «Vis studiedetaljer» med informasjon om den aktuelle pasienten. Denne informasjonen kan redigeres ved å trykke på **Rediger**-knappen. Autoriserte brukere kan endre pasient-ID bare én gang.

### Rediger>Angre

Ved å velge «Angre» eller klikke på  verktøylinjen i zzzPAT kan brukeren angre den siste handlingen.

### Rediger>Rediger søvnstadier med musen

Velger du dette alternativet eller klikker på  på verktøyslinjen i zzzPAT veksles alternativet som lar deg redigere søvnstadiene og CRS-tidene manuelt med musen. Hvis alternativet er valgt og med musepekeren over en søvnstadiehendelse (f.eks. lett søvn), vil musepekeren gjøres om til en hånd, og den valgte hendelsen kan dras eller endres størrelse på.

### Rediger>Kopier …

Når en signalseksjon er uthevet, aktiveres kopifunksjonen slik at brukeren kan kopiere ønskede data enten til utklippstavlen som et bilde eller til en fil i binærformat.

## Visningsskjermen

Hovedskjermen viser WPs registrering av bølgeformer med hendelsene som ble påvist ved automatisk analyse. Sporingene vises synkronisert til en jevn tidsbase.

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

### Hele-natten-vindu og visningskanaler

Du kan vise den kanalen du elger i visningen «Hele-natten-vindu» selv om du endrer tidsgrunnlaget for visning av alle kanalene i studien.

* For å vise til Hele-natten-vinduet navigerer du gjennom **Vis>Hele-natten-vindu** og merker av alternativet «Hele natten».

Eventuelt **Vis>Kanaler**.

* Merk av boksen til høyre for «Synlig» i **Hele natten**-delen.
* Velg kanalen du vil vise i «Hele natten»-vinduet.

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

### Den aktive kanalen

Ved å klikke på en kanal eller en kanaltittel aktiveres kanalen (fargen på det aktiverte signalet og titlene endres).

Et høyreklikk på en kanaltittel aktiverer kanalen og åpner en hurtigmeny

### Statuslinje

Statuslinjen nederst på skjermen inneholder følgende informasjon:

* Databaseforbindelse (delt eller lokal)
* Sanntidsklokke
* Starttid for uthevet segment
* Sluttid for uthevet segment
* Varighet
* Tidsmodus (REL/ABS)

## Alternativer for signalvisning

### Vis> Definer kanaler i montasje

Montasjeskjermen består av en liste over alle signalkanaler som er tilgjengelige for visning:

* PAT- PAT-signal.
* Pulsfrekvens - Avledet fra PAT-signalet.
* PAT-amplitude - PAT-signalkonvolutt.
* SpO2 - Metningsnivå av arterielt blodoksygen.
* Aktigraf - Aktigrafsignal.
* WP-stadier – REM, lett søvn, dyp søvn og våken tilstand.
* Kroppsposisjon (valgfritt)
* Snorking (valgfritt)
* Pustebevegelser (valgfritt)

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

## Gjennomgang, analyse og rapportstudie

### Dataanalyse

zzzPAT-programvaren utfører en automatisk analyse av WPs registrerte signaler. Analysen gir en evaluering av respiratoriske hendelser i søvne, oksygenmetning, pulshastighet og statistikk over søvnstadier. Den viser også statistikk over snorking og kroppsposisjon når SBP/RESBP-sensoren brukes.

#### Generere en analyse

Registrerte studiedata analyseres automatisk når de er lastet inn fra enheten. Du kan også utføre automatisk dataanlyse ved å klikke på **Analyser>Last inn studien på nytt og analyser**.

Denne funksjonen laster inn de lagrede studiedataene på nytt og utfører den automatiske analysen. Hvis brukeren har endret filen (lagt til / slettet / endret hendelser), vil disse endringene bli slettet og ikke påvirke analysen.

Når den brukes på en fil som tidligere er analysert og lagret med en eldre versjon av zzzPAT, vil denne funksjonen opprette en ny analyse ved hjelp av den nåværende versjonen av zzzPAT-programvaren.

**REM-analyse** er en del av den automatisk analysen som nevnes ovenfor.

Under visse forhold kan REM-analysen ikke med sikkerhet fastslå REM-perioder utfra de registrerte signalene.

Når det skjer, vil displayet bare inneholde søvn- og våkenfaser, og i rapporten skal statistikkdelen for REM og søvnstadier deaktiveres med teksten "Ufullstendig REM-deteksjon".

### Hendelsesadministrering

Hendelser merket med automatisk analyse vises i fargede bokser. Plasserer du markøren over en hendelse, åpnes et verktøytips med følgende informasjon:

* Hendelsesnavn
* Hendelse opprettet av ... (f.eks. automatisk analyse eller bruker)
* Starttid
* Varighet

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

## Rapporter

Alle rapporter kan gjennomgås på skjermen og skrives ut.

Verktøyslinjen i rapportvisningsmodus inneholder følgende elementer:

* For å skrive ut en rapport, klikk på Utskrift-knappen.
* For å eksportere en rapport til et annet format, f.eks. pdf, rtf, html osv., klikker du på Eksport-knappen.
* Brukeren kan vise hvor mange sider en rapport inneholder og velge hvilken side som skal vises ved å bruke -ikonene.

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

### Rapport>Klinisk diagnose

Dette alternativet lar deg legge til en diagnose og anbefalinger på skjermen for søvnrapport. Informasjonen som er fylt ut i denne skjermen, vises på den første siden av søvnrapporten.

* Signer rapporten ved å tastet inn navnet ditt eller velge det fra navnemenyen.
* Merk av alternativet **‘Angi som rapportert’** for å vise at den aktuelle studieanalysen er endelig og at søvnrapporten er en endelig rapport for denne analysen.
* Merk av alternativet**‘Ingen AHI-sentralstatistikk’** for å utelukke statistikk om sentralapné i rapporten.
* Merk av alternativet **‘Send til HL7’** hvis HL7-tjenesten er installert og aktivert for å sende den spesifikke stutdien til HL7. Merk at avkrysningsboksen må merkes for hver studie som må sendes til HL7.

### Rapport> Søvnrapport

Søvnrapporten genererer en én, to, fire eller fem siders rapport som viser et sammendrag av pasientens søvnstudie i henhold til innstillingene

Rapportens første side inneholder pasientinformasjon, søvnstudieinformasjon, henvisende lege, medisinsk historikk, diagnose og anbefalinger.

Den andre siden viser studieresultatene, inkludert sammendrag av søvn, PAT-respiratorisk forstyrrelsesindeks (pRDI), PAT apné-hypopnéindeks (pAHI), PAT sentralapné-hypopnéindeks (pAHIc)\*, antall hendelser, prosentandel av total søvntid med Cheyne-Stokes-respirasjon (%CSR)\*, statistikk over oksygenmetning, inkludert oksygendesatureringsindeks (ODI), gjennomsnittlig, maksimum og minimum oksygenmetningsnivå, oksygenmetningsanalyse, pulsfrekvensstatistikk, REM-søvnanalyse og AHI alvorlighetsgraf.

Den tredje siden viser grafiske visninger av respiratoriske hendelser, snorke- og kroppsposisjonskart (hvis en snorke/kroppsposisjonsensor ble brukt), oksygenmetning, pulshastighet,PAT -amplitude**,** våken / lett søvn / dyp søvn og REM -stadier.

Den fjerde siden viser sektordiagrammer med søvn-/våkentilstander og søvnstadier, søvnforsinkelse, REM-forsinkelse, antall vekkinger og søvneffektivitet og snorking og statistikk over kroppsposisjon (hvis en snorke/kroppsposisjons-sensor ble brukt).

Den femte siden av søvnrapporten (valgfri) er en valgfri side som ikke skrives ut som standard. For å skrive den ut må du først velge alternativet «Oksimetri- og pulsfrekvenshistogramside i søvnrapport» under Generelle innstillinger (se avsnitt 3.3.7). Følgende oksymetri- og pulsfrekvenshistogrammer vises på denne siden

* Oksygenmetningsfordeling: Antall sekunder for hver oksygenmetningsverdi
* Antall desaturasjonshendelser for hvert topppunkt med oksygenmetningsmetning
* Antall desaturasjonshendelser for hver desaturasjonsdybde
* Antall desaturasjonshendelser for hvert minimumspunkt ved desaturasjonshendelse (nadir)
* Pulsfrekvensfordeling: Antall sekunder for hver pulsverdi

Hvis ingen gyldig hviletid foreligger, er histogrammene tomme.

*\*pAHIc og %CSR-data gis hvis en RESBP-sensor ble brukt. Presentasjon av pAHIc og %CSR er underlagt godkjenning fra landets myndigheter.*

Definisjoner:

**Sovetid:** Total tid i antall timer da pasienten har sovet.

**PAT pusteforstyrrelsesindeks (pRDI):** beregnet antall respiratoriske hendelser delt på mengde gyldig søvntid. Vises som respiratoriske hendelser/time. Indeksen beregnes under gyldig «Hele natten», REM og Ikke-REM søvntid.

**PAT apné-hypnopnéindeks (pAHI):** beregnet antall apné- og hypopnéhendelser delt på mengde gyldig søvntid. Vises som apné- og hypopné -hendelser/time. Indeksen beregnes under gyldig «Hele natten», REM og Ikke-REM søvntid.

**PAT sentral apné-hypopnéindeks (pAHIc):** beregnet antall sentrale apné- og hypopnéhendelser delt på mengde gyldig søvntid\*. Vises som sentrale apné- og hypopnéhendelser/time.

**Prosent av total søvntid med Cheyne-Stokes-respirasjon (%CSR):** beregnet prosentandel av CSR-mønster fra gyldig søvntid\*.

*\*gyldig søvntid i pAHIc og %CSR kan være forskjellig fra den gyldige søvntiden som brukes i beregningen av andre indekser, fordi RESBP-sensoren også må være gyldig for denne beregningen.*

**Oksygendesatureringsindeks (ODI):** antall oksygendesatureringshendelser (angitt verdi på 3 % eller 4 % minimum desaturering) delt på mengde gyldig søvntid. Vises som desatureringshendelser/time. Indeksen beregnes under gyldig «Hele natten», REM og Ikke-REM søvntid.

**REM % av søvntid:** REM-søvnstadier som prosent av total søvntid.

**Snorkenivå i dBs:** Siden snorking kan være et tegn på søvnapné, viser zzzPAT snorkestatistikk. Terskelen fastsettes i samsvar med DB. Mengden snorking beregnes som prosentandelen av søvntid over den angitte DB-terskelen. Snorkingens volumnivå vises grafisk (40 - 70 dB område).

**Kroppsposisjon:** Fem nivåer av kroppsposisjon vises grafisk (rygg, høyre, venstre, mage og sittende). Fordi apnéhendelsenes hyppighet under søvn avhenger av pasientens posisjon og søvnstadium, viser zzzPAT informasjon om søvnvarigheten pr. posisjon - rygg, mage, venstre, høyre og sittende. Den tilhørende prosentandelen i tid for hver sovestilling vises i en graf. Videre er alle registrerte hendelser som f.eks. pusteforstyrrelsesindeks (pRDI), apné/hyperpnéindeks (pAHI) og desaturasjonsindeks (ODI) også vist i rapporten for hver sovestilling, i tillegg til ikke-rygg-posisjon.

**AHI-alvorlighetsgraf:**  Indikerer alvorlighetsgraden av obstruktiv søvnapné (OSA). I følge American Academy of Sleep Medicine (AASM) kategoriseres den som mild (5-15 hendelser/time), moderat (15-30 hendelser/time) og alvorlig (> 30 hendelser/time). Grensene for kategorisering av alvorlighetsgrad kan endres, se Oppsett> Generelle innstillinger> Analyse/statistikkparametere.

### Rapport> Søvnrapport for valgt tidsintervall

Dette alternativet genererer en to siders rapport med en oversikt over pasientens søvnstudie i et **valgt tidsområde** som velges av brukeren.

Slik genererer du en rapport for en valgt tidsområde:

* Markér ønsket del av bølgeformen i signalvinduet ved å klikke og dra musen.
* Klikk på **Rapport>Søvnrapport for valgt tidsområde**.

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

### Rapport>Hendelsesrapport

Denne rapporten viser statistikk over ulike hendelsestyper identifisert av den automatiske analysen i zzzPAT og av brukeren. En grafisk fremstilling viser en lettlest fremstilling av hendelsesfordelingen, og oppsummeringsdelen viser statistisk informasjon. Når den vises på skjermen, kan brukeren dobbeltklikke på et bestemt hendelsesnavn (på den relevante raden under diagrammet) for å vise en detaljert liste over alle hendelsene av denne typen.

### Rapport> Søvnindekser

Denne rapporten viser et sammendrag av studieresultater, inkludert pRDI, pAHI, ODI og søvntid.

### Rapport>Pasientoppfølgingsrapport

Denne rapporten gjør det mulig å sammenligne flere studier for samme pasient. En grafisk fremstilling av pRDI, pAHI og ODI for de ulike studiene gjør det mulig å raskt finne en trend på tvers av studiene.

Søvn% over den definerte snorketerskelens dB vil også bli vist.

### Rapport>Rapport for pasient

Denne rapporten er utformet som et brev adressert til pasienten der denne blir informert om søvntestresultatene. Den gir følgende pasientopplysninger:

* Total søvntid
* Apné/hypopnéindeks (AHI)
* Pusteforstyrrelsesindeks (RDI)
* Desaturasjonsindeks (ODI)
* Rask øyebevegelse (REM)

Den sammenligner også disse med de vanlige gjennomsnittsindeksene.

|  |  |
| --- | --- |
| clip_image002 | Merk |
| zzzPAT-installasjonen installerer 3 patientletter.ini-filer: én for menn, én for kvinner, og standarden som brukes for øyeblikket. Hvis pasientens kjønn er definert, vil den relevante malen vises når pasientrapporten utarbeides på et språk som har grammatisk kjønn; Hvis pasientens kjønn ikke er definert, vises malen for «mann». |

Slik oppretter du rapporten for pasienten:

1. I **Rapport**-menyen velger du **Rapport for pasient.**
2. Skriv ut rapporten ved å klikke på utskriftsikonet

### Rapport > Detaljert rapport

Rapportens først side er den samme som den første siden i søvnrapporten. Resten av rapportens sider viser grafiske visninger av respiratoriske hendelser, snorke- og kroppsposisjonskart (hvis en snorke/kroppsposisjonsensor ble brukt), oksygenmetning, pulshastighet,PAT -amplitude**,** våken / lett søvn / dyp søvn og REM -stadier. **Hver side representerer én times søvntid**.

### Rapport > Sammendragsrapport for flere netter

Denne sammendragsrapporten viser statistikk over flere natts søvn. Den aktiveres bare hvis den åpne studien inneholder WatchPAT™ ONE-flernattsdata (se avsnitt 4.1.2.2 for forberedelse av en WatchPAT™ ONE-studie med alternativet for flere netter valgt). Rapporten inkluderer opptil 3 studier (én studie pr. kolonne), hver med samme WatchPAT™ ONE-enhetsinformasjon og pasientstatistikkopplysninger. En kolonne med snittet av studienes verdier (se nedenfor) er også inkludert

### Utskrift

Studiesignalene som er registrert av WatchPAT™ og zzzPAT-analysen kan skrives ut på følgende måter:

Enten ved å klikke på utskriftsikonet  på verktøyslinjen eller ved å velge **Fil>Skriv ut**.

Brukeren har en rekke alternativer for utskrift:

* Skrive ut hele studien
* Skrive ut skjermen
* Skrive ut bestemte deler definert etter tidsintervall
* Skrive ut bestemte kanaler

# Eksporterte data

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

# Verktøy

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

# Databaseveiviser

Se Utvidet og illustrert veiledning for detaljert beskrivelse

# Feilsøking

|  |
| --- |
| **Installasjon** |
| **Problem** | **Mulig årsak** | **Løsning** |
| zzzPAT-installasjonsprogrammet kan ikke kjøres. | Autokjøringsfunksjonen i Windows er ikke aktivert. | Åpne Min datamaskin>zzzPAT-CD og dobbeltklikk på «Setup.exe». |
| Windows-versjonen er ikke kompatibel med zzzPAT. | Bruk PC med egnet operativsystem. |
| Maskinvarekonfigurasjon under minstekravet. | Du må ha minst 128 MB RAM og en Pentium-prosessor for at zzzPAT-installasjonsprogrammet skal kunne kjøres. |
| zzzPAT gjenkjenner ikke WatchPAT(bare WP200) | USB-stasjon må defineres på nytt. | Velg Oppsett-> «Angi WatchPAT-stasjon». Sett WatchPAT-enheten inn i USB-stasjonen.Klikk på OK.Meldingen «Systemet søker etter WatchPAT-enhet» skal vises.Til slutt skal det vises en liste som inneholder WP200-stasjonen.Velg WatchPAT-stasjonen og klikk på OK. |
| I Windows XP kan brukeren ikke laste inn en studie eller bruke «Databaseveiviserens» hjelpeprogrammer, selv med riktige brukertillatelser i zzzPAT. | Brukeren har ikke tillatelse til å overskrive på stasjonene disse applikasjonene ligger på.  | Kontroller brukerens overskrivingstillatelser etter de, og omdefiner etter behov.  |

Tabell 1 - Feilsøking, installering

|  |
| --- |
| **zzzPAT** |
| **Problem** | **Mulig årsak** | **Løsning** |
| **Analyser>Last inn studie på nytt og analyser**-alternativet i zzzPAT-vinduet er deaktivert | Brukeren har ikke tillatelse til å bruke dette verktøyet. | zzzPAT-administratoren kan endre brukerens utvidede tillatelser.  |
| Ikke nok ledig plass på harddisken | Frigjør tilstrekkelig diskplass til å overskride minimumskravet på 100 MB, og prøv igjen |
| Kan ikke **Laste inn studie** (funksjonen er deaktivert) | Det er mindre enn 200 MB ledig plass på harddisken | Frigjør tilstrekkelig diskplass til å overskride minimumskravet på 200MB, og prøv igjen |
| zzzPAT starter ikke, eller oppfører seg uforutsigbart | Noen zzzPAT-filer kan være skadet/overskrevet | Avinstaller og installer zzzPAT på nytt.  |
| Den åpne filen viser ikke REM  | Filen ble lagret med en eldre versjon av zzzPAT som ikke hadde REM-funksjoner eller REM ikke kunne beregnes på grunn av algoritmebegrensningene. | Kjør analysen ved å velge **Analyser>Last inn studie på nytt og analyser** |
| Kan ikke generere søvnrapport - Knappen Søvnrapport er nedtonet | Mindre enn 100 MB ledig diskplass | Frigjør tilstrekkelig diskplass til å overskride minimumskravet på 100 MB, og prøv igjen |
| Ingen studier ble lastet inn eller studien er ugyldig | Åpne ønsket studie. Hvis studien er åpen, kan den ha ugyldige data og derfor ikke kunne brukes |
| Brukeren kan ikke logge på zzzPAT | zzzPAT åpnes ikke hvis en annen økt er åpen under en annen bruker | Sørg for at ingen annen bruker lot en annen zzzPAT-økt stå åpen på PCen. Start PCen på nytt hvis du ikke kan bekrefte |
| Brukeren er ikke definert i zzzPAT | Definer bruker av zzzPAT-administrator |
| Sending av rapportt på e-post mislykkes | Microsoft Outlook ble ikke definert som standard e-postklient. | Definer Microsoft Outlook (eller Outlook Express) som standard e-postklient |
| Endringer i hendelsesnavn vises ikke på skjermen | Hendelsesnavn lagres med den lagrede analysen. Endringer blir bare synlige etter at analysen er kjørt på nytt | Kjør analysen ved å velge **Analyser>Last inn studie på nytt og analyser** |
| Feil under utskrift | Ikke-kompatibel skriverdriver | En postscript-skriverdriver gir mest pålitelig drift med zzzPAT. Installer en passende postscript-driver for skriveren som brukes, og prøv igjen |
| Når du har klikket på **Ny studie** i zzzPAT vises dialogboksen og zzzPAT frosser | Utilsiktet tdobbeltklikken på **Ny pasient**-knappen kan føre til at dialogboksen skjules i bakgrunnen | Trykk på **Alt-Tab** for å få dialogboksen tilbake i forgrunnen |
| «Aktiver alternativ for flere netter» vises ikke i dialogboksen Ny studie | WP har S/W-versjon lavere enn 2.2182 | Oppgrader WP S/W til nyeste S/W (ring Itamar Help Desk for oppgradering) |
| «Aktiver alternativ for inntrengingssikker testing» vises ikke i dialogboksen Ny studie | WP har S/W-versjon lavere enn 2.2182 | Oppgrader WP S/W til nyeste S/W (ring Itamar Help Desk for oppgradering) |
| Ingen data om snorking og kroppsposisjon vises  | SBP/RESBP-sensoren ble ikke koblet til WP | Sørg for å koble SBP til WP.Sørg for at RESBP bare kobles til WP200U eller WatchPAT™ 300 |
|  | RESBP-sensor ble koblet til WP200 i stedet for WP200U/ WatchPAT™ 300 | Sørg for at RESBP bare kobles til WP200U eller WatchPAT™ 300 |
|  | Innebygd SW er ikke kompatibel | RESBP for WP200U: Sørg for å bruke innebygd SW 3.3228 eller nyere |
| Ingen data fra åndedrettsbevegelse vises | RESBP-sensor ble ikke koblet til WP200U eller WatchPAT™ 300 | Sørg for at RESBP bare kobles til WP200U eller WatchPAT™ 300 |
| Ugyldig oksimetriavlesning (oksimeterverdier på 127 %) | Signal utilstrekkelig på grunn av sensorfeil/lesefeil under bevegelse / dårlig pulserende signalstyrke | Hvis den ugyldige oksimetriavlesningen gjentas selv under hvileforhold, må du skifte ut uPAT-sonden. Hvis den fortsatt er ugyldig, må uPAT-kabelen byttes ut, eller kontakt Itamar Medical kundestøtte. |
| Varselsmelding: Snorke-/kroppsposisjonsdata vises kanskje riktig i studien.Se brukerhåndboken for ytterligere informasjon | **Alternativ 1:**Hvis en digital RESBP brukes med en enhet som ikke støtter digital RESBP, f.eks. WatchPAT™ 200U, vil ingen gyldige signaler registreres av sensoren og en varselmelding vises. **Alternativ 2:**Midlertidig frakobling mellom brystsensoren og WatchPAT™-enheten ble identifisert under studien | **Alternativ 1:**Identifisering av digital kontra analog RESBP-sensor(digital RESBP har ikke hvitfarge)

|  |  |
| --- | --- |
| Analog RESBP | Digital RESBP |
| Analog RESBP Logo  Description automatically generated with low confidence | A picture containing text  Description automatically generated |

Sørg for at digital RESBP barer brukes medWatchPAT™ 300s.**Alternativ 2:*** Bekreft at brystsensoren er riktig koblet til WatchPAT™-enheten.
* Bekreft at brystsensorens kabel eller kobling ikke har tegn på fysisk skade.
* Bekreft at Snorke-/Kroppsposisjonsdiagrammet inneholder data.
* Bekreft at Kroppsposisjon ikke inneholder ulike NA-verdier etter de 10 første minuttene.
* Bekreft at Snork-verdiene ikke er høye for mesteparten av studien.

Om nødvendig, kontakt Itamar Medicals brukerstøtte. |

Tabell 2 - Feilsøking, zzzPAT

|  |
| --- |
| **zzzPAT med modus for delt tilgang** |
| **Problem** | **Mulig årsak** | **Løsning** |
| Brukeren kan ikke logge på zzzPAT | I modus for delt tilgang kan brukeren være definert i den delte databasen men ikke i den lokale, eller omvendt | Definer bruker i den andre databasen, eller,Avslutt zzzPAT og logg på den andre zzzPAT-databasen (enten lokal eller delt) |
| Finner ikke den lagrede filen | Filen er lagret i den andre databasen (enten den lokale eller delte databasen) | * Kontroller hvilken database zzzPAT er koblet til (databasetilkoblingen vises på zzzPAT-statuslinjen)
* Avslutt zzzPAT
* Start zzzPAT og velg den andre databasen du vil koble til
* Velg **Fil>Åpne** og søk etter ønsket fil
 |
| Den delte databasen er ikke tilgjengelig | Nettverket er frakoblet | * Kontroller at zzzPAT-stasjonen er koblet riktig til nettverket, og at nettverkstjenester er tilgjengelige for den. Kontakt systemadministratoren om nødvendig
 |
| Kan ikke åpne valgt studie | Studien brukes for øyeblikket av en annen zzzPAT-bruker | * Vent til den andre brukeren lukker studien, og prøv igjen
 |

Tabell 3 - Feilsøking, zzzPAT med modus for delt tilgang

|  |
| --- |
| **Verktøy** |
| **Problem** | **Mulig årsak** | **Løsning** |
| Forberedelsene til en ny studie mislyktes | Enheten ble koblet fra USB-en for tidlig. | Ikke fjern enheten før dialogboksen for det vises at studien er lagret |
| **Kun WP200(U)**: Ny studie eller zzzPAT gjenkjenner ikke WP200(U) | Volumnavnet er slettet | Formater stasjonen med volumnavn «WP200»  |
| **Kun WatchPAT™ 300**: Ny studie eller zzzPAT gjenkjenner ikke WatchPAT™ 300 | FTDI-driverne ble ikke riktig installert | Sørg for at FT4222H-grensesnittene A, B, C og D vises i delen «Universell seriebuss-kontrollere» i Enhetsadministrasjon når en WatchPAT™ 300 er koblet til USB. Hvis disse grensesnittene ikke vises, må du kontakte Itamar Medicals kundestøtte |
| Databaseverktøy-knappen i «Databaseveiviserens» vindu eller Verktøy i zzzPAT er deaktivert | Brukeren har ikke tillatelse til å bruke dette verktøyet | zzzPAT-administratoren kan endre brukerens utvidede tillatelser |
| Brukeradministrasjon -knappen i «Databaseveiviserens» vindu eller Verktøy>Brukeradministrasjon er deaktivert | Brukeren har ikke tillatelse til å bruke dette verktøyet | zzzPAT-administratoren kan endre brukerens utvidede tillatelser  |
| Databaseverktøy åpnes ikke | zzzPAT eller Ny studie kjører | Lukk zzzPAT eller Ny studie og åpne databaseverktøy |
| Superbruker glemte passordet | - | Ta kontakt med en representant for Itamar Medical |

Tabell 4 - Feilsøking, Hjelpemidler

# Vedlegg A: LISENSAVTALE

Denne lisensavtalen utgjør den fullstendige og utelukkende forståelsen mellom deg og Itamar Medical. Dokumentet kan vises på

<https://www.itamar-medical.com/lmages/licensewp.pdf>

Hvis du har spørsmål om denne lisensavtalen, eller hvis du av en eller annen grunn ønsker å kontakte Itamar Medical, kan du skrive til:

USA:

Itamar Medical Inc.

3290 Cumberland Club Drive, Suite 100

Atlanta, Georgia 30339, USA

Tlf: 1 888 748 2627

Verden:

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO 3579

Caesarea 3088900, Israel

Tlf:  +972 4 617 7000

# Vedlegg B: Tilsynsrepresentant

Itamar Medicals autoriserte tilsynsrepresentant:

**Arazy Group GmbH**

The Squaire 12, Am Flughafen,

60549 Frankfurt am Main, Germany

# Vedlegg C: Aktiverer NAF-kanal (termisk luftstrømsensor).

zzzPAT støtter presentasjon av NAF-signal (Nasal Air Flow) i kanalvisningen mens NAF-tilbehør brukes under studien.

**Aktivering av NAF-kanal**

* 1. Åpne/last inn en studie som ble registrert med NAF-tilbehør tilkoblet
	2. Under Vis, Definer kanaler i montasje



* 1. NAF- og NAF-filtrerte (NAF-kanal med filter som reduserer støyen på signalet) kanaler vil vises på venstre liste (Alle kanaler)

Merk NAF-kanalen og klikk Legg til, og klikk deretter OK



* 1. Gå til Oppsett, Brukerinnstillinger, Administrer Montering-fanen. Klikk Lagre som og gi navn til den nye montasjen med NAF-kanalen lagt til



* 1. Etter Lagre vil den nye Montasjen bli lagt til montasjelisten.
	2. Klikk på Angi som standard og klikk på OK



#  Vedlegg D: Indeks

A

Analyze>Reload study and analyze · 17

D

**Database Tools** · 31

Database Wizard · 10, 25, 26, 31

E

Edit>Copy · 15, 16

Event

Management · 17

Export

Export a report · 18

F

File>Close Study · 15

File>Exit · 15

File>Load Study and Analyze · 14

File>New Study Details · 10, 11, 13

File>Open Study · 15

File>Print · 22

O

ODI · 18, 20, 21

P

pAHI · 18, 19, 21

pRDI · 18, 19, 21

pREM · 20

Printing · 22

Print a report · 18

R

Report · 18

Event Report · 20

Patient Follow-up Report · 21

S

Setup>Directories · 9

Setup>Settings · 9

Status Bar · 16

U

**User Administration** · 31

V

View>All Night Window · 16

View>Channels · 16

View>Study Details · 15

Z

zzzPAT

Using · 10